网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251204）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年12月4日上午10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )

报名截止时间：2025年12月4日上午10:00止。

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）

连城产权联系电话：江女士  18054993293

（工作日上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30）

二、项目概况及工作要求

1.项目名称：福地水厂及各乡镇水厂水质在线监测设施设备运维服务项目。

2.项目内容：

（一）余氯在线监测仪运行维护操作步骤

（1）定期维护

更换新试剂：缓冲溶液和指示剂溶液可以持续使用约1个月。

替换泵管道：在一段时间内，泵/阀模块的夹压作用将使管道变软，使管道导致破裂和阻塞液流。在温度较高时，这种破裂会加速进行。基于四周环境温度，推荐采用下列替换时间表：间隔3个月更换一次。

（2）不定时维护

①替换保险

②清洗仪器外壳

③清洗比色池

比色池的测量室可积累沉积物或在室壁内侧形成一层薄膜，使用酸溶液和棉花签进行清洗。

（二）PH在线监测仪运行维护操作步骤

（1）清洗仪

①在接线盒安全关闭的情况下，用湿抹布擦拭机箱外部。

②周期性的清洁传感器。清洗的时间间隔受测量溶液性质影响，并且只能靠操作经验来确定。水质越脏，清洁的周期要越短。

（2）日常校准

①校准周期根据仪表的测量介质和使用效果而调整，典型情况下一个月一次。

②在使用新的传感器时，为了获得最佳效果，成交人一定要在校准之前让样品流过测量室10小时。为了能对pH电极进行精确校准，必须使用两点校准方法。使用pH值为4和6.86的缓冲溶液。

（三）浊度在线监测仪运行维护操作步骤

（1）测量小瓶的清洗：测量小瓶的清洗频度取决于溶解于或悬浮于试样中的各种固体的性质和浓度。

（2）清洗浊度计：在持续使用后浊度计本体内部可能聚积沉淀物。读数中的噪声（波动）会指示中必须清洗本体及。成交人在每次进行校正之前进行浊度计排液和清洗。须确定一个定期实施的日程表或者根据目检决定是否进行清洗。

（四）总锰在线监测仪运行维护操作步骤

（1）例行维护

为保证仪器正常运行，尽早排除故障隐患，成交人应定期对仪器进行系统的日常例行检查。例行检查的项目和建议的检查频次见下表。

日常例行检查项目表

| 例行检查项目 | 检查内容 | 建议频次 |
| --- | --- | --- |
| 仪器外观是否清洁 | 外观清洁 | 1次/月 |
| 蒸馏水、试剂剩余量 | 试剂的填充 | 1次/月 |
| 废液的回收 | 废液的处理 | 1次/月 |
| 计量部分、储液环是否有污浊、堵塞 | 清洁、无异物 | 1次/月 |
| 液位传感器指示灯是否正常 | 有液体时灯亮、无液体时灯灭 | 1次/月 |
| 有无漏液、腐蚀现象 | 管路及管路各接口处是否有液体渗漏、腐蚀现象 | 1次/月 |
| 测定模块是否正常 | 比色管清洁、无异物附着；发光二极管光强正常 | 1次/月 |
| 多位阀是否正常 | 多位阀的阀口转动灵敏、无堵塞 | 1次/月 |
| 蠕动泵泵管是否有老化、粘结、卷入现象 | 泵管颜色正常、无老化，泵管无粘结、卷入现象 | 1次/月 |
| 蠕动泵转动时是否有刺耳噪音 | 蠕动泵转动时无刺耳噪音 | 1次/月 |
| 时间设置是否正确 | 时间、日期正确 | 2个月/次 |
| 外接泵过滤网是否需要清洁 | 干净、无污物 | 2个月/次 |
| 采样管内壁是否很脏、需要清洗 | 干净、无污物 | 3个月/次 |
| 测量电源220VAC实际输入电压 | 220VAC10% | 3个月/次 |
| 测量开关电源输出电压 | VDC | 3个月/次 |
| 仪器接地是否良好 | 机壳与大地间无明显电压 | 3个月/次 |
| 总锰参数设置是否正常 | 有无设置错误 | 3个月/次 |
| 通信是否正常 | 正常 | 3个月/次 |
| 内部熔断丝是否完好 | 正常 | 3个月/次 |
| 其他器件有无损坏 | 正常 | 3个月/次 |

（2）关键部件的定期维护及更换

比色池和管路的定期清洗：仪器运行一段时间后，管路系统和可能污染甚至阻塞，比色池内壁也容易沾污，这时需要在离线状态下运行系统清洗程序对仪器管路和比色池进行清洗。

更换泵管：仪器长期使用泵管会老化，成交人需每隔两至四年更换一次泵管。

试剂定期更换：成交人应根据“试剂消耗量表格”中的内容，估算仪器所用试剂的更换时间，试剂必须及时更换，缺少任何试剂，仪器将不能正常运行。废液也应及时处理，废液液位过高，淹没溢流管或废液管，有可能导致废液排出故障、仪器停机。废液从废液桶溢出，也会污染环境、腐蚀设备。

长期停机时：如果需要长期停止仪器，在关掉电源前，成交人应排出管路和比色池中的溶液，并进行清洗排空。关闭主电源。

（五）总铁监测仪的维护保养

（1）例行维护

为保证仪器正常运行，尽早排除故障隐患，成交人应定期对仪器进行系统的日常例行检查。例行检查的项目和建议的检查频次由下表给出。

日常例行检查项目表

| 例行检查项目 | 检查内容 | 建议频次 |
| --- | --- | --- |
| 仪器外观是否清洁 | 外观清洁 | 1次/月 |
| 蒸馏水、试剂剩余量 | 无氨水、试剂量是否足够 | 1次/月 |
| 废液量 | 废液捅是否满，是否需要及时处理废液 | 1次/月 |
| 消解模块是否正常（比如：裂痕、功能） | 消解池无裂痕、固定松紧适度； 加热电阻丝无断裂、位置正常； 消解时无剧烈沸腾现象； 消解时无气体冲出现象。 | 1次/月 |
| 计量部分、管路是否有污浊、堵塞 | 清洁、无异物 | 1次/月 |
| 液位传感器指示灯是否正常 | 有液体时灯亮、无液体时灯灭 | 1次/月 |
| 有无漏液、腐蚀现象 | 管路及管路各接口处是否有液体渗漏、腐蚀现象 | 1次/月 |
| 多位阀是否正常 | 多位阀的阀口转动灵敏、无堵塞。 | 1次/月 |
| 消解模块风扇是否正常 | 恒温和降温时风扇正常转动、无刺耳声响。 | 1次/月 |
| 蠕动泵泵管是否有老化、粘结、卷入现象 | 泵管颜色正常无老化、泵管无粘结、卷入现象 | 1次/月 |
| 蠕动泵转动时是否有刺耳噪音 | 蠕动泵转动时无侧耳噪音 | 1次/月 |
| 时间设置是否正确 | 时间、日期正确 | 1次/2个月 |
| 外接泵过滤网是否需要清洁 | 干净、无污物 | 1次/2个月 |
| 采样管内壁是否很脏、需要清洗 | 干净、无污物 | 1次/3个月 |
| 测量电源220VAC实际输入电压 | 220VAC10% | 1次/3个月 |
| 测量开关电源输出电压 | VDC | 1次/3个月 |
| 仪器接地是否良好 | 机壳与大地间无明显电压 | 1次/3个月 |
| 通信是否正常 | 正常 | 1次/3个月 |
| 内部熔断丝是否完好 | 正常 | 3个月/次 |
| 其它器件有无损坏 | 正常 | 3个月/次 |

（2）关键部件的定期维护及更换

试剂的定期更换

成交人应根据试剂的实际消耗量，确定试剂更换周期。

更换泵管

仪器长期使用泵管会老化，成交人需每隔两至四年更换一次泵管。

长期停机时

如果需要长期停止仪器，在关掉电源前，成交人应排出管路和比色池中的溶液，并进行清洗排空。关闭主电源。

（六）日常维护要求

（1）现场巡查

对水质在线监测设备及其附属设备、运行环境进行巡查、维护、校验、维修，分为每两周巡检、月巡检、季度巡检等运行维护工作，成交人应保证水质在线监测设备正常稳定运行。

①水质在线监测设备及其附属设备运行状态是否正常；

②水质在线监测设备的运行环境是否符合要求；

③线路、管路是否有破损、泄露等现象；

④各标准溶液与试剂是否充足有效；

⑤水质在线监测设备站房内电路系统、通信系统是否正常；

（2）预防性维护

①应保持水质在线监测设备清洁、稳固，环境温湿度符合要求；

②应保持水质在线监测设备管路畅通，进出水流量正常，无漏液；

③应按照水质在线监测设备说明书要求进行维护、更换易耗品和试剂；

④应保持水质在线监测设备站房站房内清洁，并保证辅助设备正常运行。

⑤成交人应清洗和维护频率不应小于每月1次。

（3）校验

水质在线监测设备成交人应定期校验，校验频率不应小于每两周一次。对影响检测结果的部件进行故障或更换后，应重新进行校验。

（4）维修

①仪表出现报警后成交人应及时排查，确定故障后应及时修复。

②水质在线监测设备的现场运行维护内容应符合附表1-3的要求。

③成交人应建立水质在线监测设备的运行维护过程记录。

（七）运维服务要求

①成交人应设立专门的运维服务团队，制定运维服务方案，明确运维服务人员的岗位职责和工程流程，维护工程师应经过专门技术培训，熟练掌握水质在线监测设备安装、调试、维护、维修、校验、比对等运维服务能力。

②成交人应当承诺（承诺书统一承诺）成交后在我省内设立固定的办公场所，配备专业的实验设备，对水质在线监测设备进行校验、比对，保证设备的准确性；应当配备有经过检定、校准的便携式浊度、余氯、pH等仪器，合理数量的备机、配件、耗材、试剂等，保证水质在线监测设备得到及时维护、维修。

③为保证设备的正常运行，成交人在维护厂区仪表时需提供原有仪表配套的正规原厂配件。为了保证配件为正品，竞价人须提供hach和e+h厂家针对该项目的售后服务承诺函（格式自拟），否则竞价文件无效。

④当设备出现故障时，成交人应在6小时内确诊，可通过远程维护的故障，在4小时内解决；需指派维护工程师抵达现场修复的故障，在12小时内修复，水质在线监测站点设备因故障或维护等原因不能正常工作超24小时，成交人应及时向管理部门报告；如48小时内不能及时修复，成交人应提供备用设备；成交人应当提供全时候电话热线咨询服务。

⑤设备废液等危险废弃物，成交人应按规范集中收集储存并委托有资质的单位按规定处置。

⑥成交人应保持运行维护记录。运行记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写。可从记录中查阅和了解仪器 设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

⑦成交人应当提供年度运维服务报告，收集运维服务意见建议，及时优化运维服务方案，提高运维服务质量。

附表1  每两周现场运行维护内容

| 序号 | 运行维护项目 |  | 运行维护内容 | 是否正常 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | PH在线 监测设备 | 1 | 清洗电极探头 |  |  |
|  |  | 2 | 检查PH测量数值是否准确 |  |  |
|  |  | 3 | 检查电极电解液是否充足 |  |  |
| 二 | 浊度在线 监测设备 | 1 | 检查设备水样进样流量 |  |  |
|  |  | 2 | 清洗浊度测量池 |  |  |
|  |  | 3 | 检查刮刷是否正常及损耗 |  |  |
| 三 | 余氯在线 监测设备 | 1 | 检查试剂是否余量 |  |  |
|  |  | 2 | 检查试剂管使用情况 |  |  |
|  |  | 3 | 检查水样进样流量 |  |  |
|  |  | 4 | 检查余氯测量数据是否正常 |  |  |
| 四 | 总铁 | 1 | 清洗管路 |  |  |
|  |  | 2 | 检查试剂余量 |  |  |
| 五 | 总锰 | 1 | 清洗管路 |  |  |
|  |  | 2 | 检查试剂余量 |  |  |
| 六 | 附属设备和运行环境 | 1 | 检查自来水供应、采样泵情况 |  |  |
|  |  | 2 | 检查进水管和排水管 |  |  |
|  |  | 3 | 检查站房电路系统、通讯系统 |  |  |
|  |  | 4 | 清洗水泵和过滤网 |  |  |
|  |  | 5 | 清理设备柜积灰 |  |  |
|  |  | 6 | 对比水质监测设备、数据采集仪及上位机接收数据是否一致 |  |  |
|  |  | 7 | 对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查 |  |  |
| 七 | 填写运行 维护记录表 |  |  |  |  |

运维人员：                                时间：

附表2  每月现场运行维护内容

| 序号 | 运行维护项目 |  | 运行维护内容 | 是否正常 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | PH在线 监测设备 | 1 | 校准PH仪表 |  |  |
|  |  | 2 | 手工水样比对 |  |  |
|  |  | 3 | 更换PH仪表电解液 |  |  |
| 二 | 浊度在线 监测设备 | 1 | 校准浊度仪表 |  |  |
|  |  | 2 | 手工水样比对 |  |  |
|  |  | 3 | 更换浊度仪表刮刷 |  |  |
| 三 | 余氯在线 监测设备 | 1 | 更换余氯仪表试剂 |  |  |
|  |  | 2 | 更换余氯仪表泵管 |  |  |
|  |  | 3 | 清洗余氯仪表测量池 |  |  |
|  |  | 4 | 手工水样比对 |  |  |
| 四 | 总铁 | 1 | 试剂更换 |  |  |
|  |  | 2 | 手工水样比对 |  |  |
| 五 | 总锰 | 1 | 试剂更换 |  |  |
|  |  | 2 | 手工水样比对 |  |  |
| 六 | 附属设备和运行环境 | 1 | 检查电（磁）阀 |  |  |
|  |  | 2 | 更换进水管和排水管 |  |  |
|  |  | 3 | 检查站房线路老化情况 |  |  |
|  |  | 4 | 更换过滤网 |  |  |
|  |  | 5 | 清理设备柜积灰 |  |  |
|  |  | 6 | 对比水质监测设备、数据采集仪及上位机接收数据是否一致 |  |  |
| 七 | 填写运行 维护记录表 |  |  |  |  |

运维人员：                                时间：

附表3  每季度现场运行维护内容

| 序号 | 运行维护项目 |  | 运行维护内容 | 是否正常 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | PH在线 监测设备 | 1 | 更换密封圈 |  |  |
|  |  | 2 | 进行重复性和量程漂移试验 |  |  |
| 二 | 浊度在线 监测设备 | 1 | 检查干燥剂 |  |  |
|  |  | 2 | 进行重复性、零点漂移和量程漂移试验 |  |  |
|  |  | 3 | 更换密封圈 |  |  |
| 三 | 余氯在线 监测设备 | 1 | 更换搅拌子 |  |  |
|  |  | 2 | 更换泵夹 |  |  |
|  |  | 3 | 进行重复性、零点漂移和量程漂移试验 |  |  |
| 四 | 总铁 | 1 | 管路更换 |  |  |
|  |  | 2 | 进行重复性、零点漂移和量程漂移试验 |  |  |
| 五 | 总锰 | 1 | 管路更换 |  |  |
|  |  | 2 | 进行重复性、零点漂移和量程漂移试验 |  |  |
| 六 | 附属设备和运行环境 | 1 | 检查采样泵取样情况 |  |  |
|  |  | 2 | 检查进水管和排水管 |  |  |
|  |  | 3 | 检查站房线路接地情况 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |
| 七 | 填写运行 维护记录表 |  |  |  |  |

运维人员：                                时间：

（八）其他要求

（1）竞价人须根据项目特点，提供预防和应急处置方案（包括但不限于突发性水质污染、自然灾害、水电检修、重大活动或被偷盗破坏等情况进行逐一描述）。

（2）为保证水质仪表数据的有效性，竞价人须对水质监测因子数据合理性、有效性等逐一描述。有审核要求时，须保证数据具有有效的审核能力。

（3）竞价人须根据项目特点，提供运维方案（包括但不限于维护频次、自动监测仪器维护、采水系统的维护、配水系统的维护、通讯仪器运行维护等情况进行逐一描述）。

3.最高限价：壹拾伍万元整（¥150000元）。

4.竞价保证金：3000元。

5.服务期限：自合同签订之日起一年。

6.工作要求：具体按委托人要求及《服务合同》执行；

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，且能够诚信经营，具有独立法人资格的供应商均有可能成为合格的竞价人,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.近三年执业未因违反执业规范和执业纪律受到处罚，具有良好的商业信誉。

3.自2023年1月1日（以合同签订时间为准）起，竞价人具有水质检测设备运维业绩。【提供相关网站中标（成交）公告的下载网页截图或网页打印件并注明网址；中标（成交）通知书复印件；合同文本复印件；项目验收证明材料复印件。】

4.未违规承诺书：竞价人（包括设立的分公司、项目公司）应承诺在本项目投标截止日前，未在运维工作中因自身管理缺陷、数据造假或自身违规操作等不良、不诚信行为受到相关主管部门行政处罚。【提供的承诺函应体现上述内容，格式自拟。】

5.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。

四、竞价保证金

1.竞价保证金3000元，必须于2025年12月4日上午10:00前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****项目的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起2个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》30日内向委托人提供《服务合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金在成交人与委托人签订委托合同后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）签订完整的承诺书；

（3）已缴纳的竞价保证金凭证；

（4）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（5）通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

（6）业绩证明材料；

（7）未违规承诺书；

（8）预防和应急处置方案；

（9）对水质监测因子数据合理性、有效性等逐一描述；

（10）运维方案；

（11）原厂家针对该项目的售后服务承诺函（格式自拟）；

（12）分项报价表。

分项报价表格式如下：

| 序号 | 名称 | 原设备品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总锰分析仪 | 哈希 | 1 | 台 |  |  | 福地水厂 |
| 2 | 总铁分析器 | 哈希 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 余氯分析仪 | 哈希 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | PH 分析仪 | 哈希 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 浊度分析仪 | 哈希 | 5 | 台 |  |  |  |
| 6 | 出水浊度仪 | 哈希 | 1 | 台 |  |  | 宣和水厂 |
| 7 | 出水浊度仪 | e+h | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 出水 PH | e+h | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 出水余氯 | 哈希 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 出水浊度仪 | SWAN | 2 | 台 |  |  | 四堡水厂 |
| 11 | 出水余氯 | SWAN | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 出水 PH | SWAN | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 出水 PH | 国产 | 3 | 台 |  |  | 姑田水厂 |
| 14 | 出水浊度仪 | 哈希 | 3 | 台 |  |  |  |
| 15 | 出水余氯 | 哈希 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 出水浊度仪 | 哈希 | 2 | 台 |  |  | 文坊水厂 |
| 17 | 出水 PH | 哈希 | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 出水余氯 | 哈希 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 水质监测站 | E+H | 3 | 套 |  |  | 浊度余氯PH 三参数 朋口水厂 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计：大写 元（小写：￥ ） 竞价人（公章）： 法定代表人或授权代理人（签章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：竞价系统填报的总价应与分项报价表的投报总价相同；

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

3.1竞价人以总价报价方式进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。最高控制价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以总价形式进行报价，竞价系统设置的价格表示最高限价，竞价人在竞价系统填报价格高于最高限价则为无效报价，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

5.特别提示：标的的合格竞价人,应以不高于最高限价进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、招标代理服务费

竞价成交后，本项目的招标代理服务费按成交价×1.5%计费向成交人收取。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。招标代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、付款方式

本项目合同价款按2期支付，（1）自签订合同六个月后，运维正常，委托人向成交人支付合同金额的50%，付款前成交人应开具相应金额的一般纳税人增值税专用发票（税率6%）给委托人；（2）成交人通过全年考核验收后的30个工作日内，委托人向成交人支付剩余合同金额的50%，付款前成交人应开具相应金额的一般纳税人增值税专用发票（税率6%）给委托人。

九、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年11月28日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年12月4日上午举行的“连城县招标投标交易平台反向一次报价”福地水厂及各乡镇水厂水质在线监测设施设备运维服务项目服务竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251204 的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日