## Sheet1
组培中心设备详细配置清单
一、培养基制备室
序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量
1 | 药品柜 | 四开门PP板 ，4层可调节层板，耐酸碱，锁具 PP双控锁 ；900*450*1800mm | 个 | 3
2 | 实验台 | 1、台面按国家GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能（1）-（11）： （1）耐高温性能：表面无裂纹；表面耐水蒸气：5级无变化, 表面耐干热性能：5级无明显变化，表面耐湿热性能：5级无明显变化；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；24h吸水率: ≤0.2%；尺寸稳定性: 横向和纵向均≤ 0.05%；漆膜硬度>9H；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤4.9mm；静曲强度≥137；弹性模量≥9890；抗拉强度≥76；顺纹抗压强度≥176；板面握螺钉力≥4150N；负荷变形温度＞200℃；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐磨性能：≥1510r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10^12；表面电阻≤4.7*10^12； （2）台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.008mg/m³，满足技术要求E0级； 台面按照GB/T 17657-2022标准对正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、77%硫酸、硝酸（65%）、乙醇(99%)、40%氢氟酸、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于138种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； （3）参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，通过国家认证（认可）的第三方检测机构检测，可溶性铅≤1.3mg/kg、铬≤0.3mg/kg、镉、汞：未检出； 化学物排放：提供参照ISO16000-9-2006《室内空气 第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定 排放试验室法》检验标准，结果达到TVOC 浓度≤0.05mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯≤0.006mg/(m2*h)； （4）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级为0级； （5）参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出； 依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、大肠埃希氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、单核细胞增生李斯特氏菌、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、铜绿假单胞菌等不少于17种的菌种抗菌率≥99.99%； （6）氙灯老化试验：参照GB/T 16422.2-2022标准检测进行氙灯老化1250小时以上测试，检测结果为样品为5级无变色、发粘、裂纹等异常。 （7）参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机化合物检测，至少60项结果为nd(未检出）； （8）放射性检测要求:通过SGS检测中心依据GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，放射性核素限量内照射指数与外照射指数检测结果均小于0.1； （9）台面板通过氟、溴、碘卤素含量检测，测试结果均要求为ND(未检出)； （10）根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥93%； （11）检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供实芯理化板的甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,要求甲醛去除率≥61%，甲苯去除率≥15%； （投标人应针对以上台面技术参数（1）-（11）要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。） 2、柜体及门板抽面：采用≥1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷涂防腐处理喷涂，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。 （1）铰链：采用 110度铰链，开启十万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。 （2）导轨：采用耐腐蚀超静音三节导轨,可承载≥23kg，耐腐蚀、使用灵活。 （3）把手：304不锈钢U型拉手或一字型拉手，外观美观大方。 （4）地脚：地脚固定件专业模具制作，采用ABS材质，可调螺丝为M12*50mm不锈钢，内嵌橡胶模垫，可根据室内地坪适当调整柜体高度。 3、三口水龙头： 龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 （1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。 （2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，铜绿假单细胞菌）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （3）耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：3500小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级达4级，符合相关技术要求，检测报告需加盖具有CMA和CNAS资质的检测机构公章。 （4）铜管拉伸试验：依据GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥557MPa，断后伸长率≤15%。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检验报告。 4、PP水槽 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 （1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。 （2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，铜绿假单细胞菌）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （3）低温老化性：依据GB/T 2423.1-2008标准，测试条件为-40℃恒温环境下持续60小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，低温老化后拉伸性能最大力≥4.81×10³N、拉伸强度≥120MPa、断裂伸长率≤1.3%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 （4）高温老化性：依据GB/T 2423.2-2008标准，测试条件为100℃恒温环境下持续60小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，高温老化后拉伸性能最大力≥4.91×103N、拉伸强度≥122MPa、断裂伸长率≤1.3%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。 5、2000*750*850mm | 张 | 12
3 | 冰箱 | 1.有效容积：280L, 2.制冷方式:风冷, 3.能效等级：1级, 4.门数：双门， 5.压缩机类型：变频， 7.6.综合耗电量(kW.h/24h)：0.59， 8.冷冻能力(kg/12h)：3， 9.制冷剂：R600a， 10控温温度：0℃～20℃ | 台 | 1
4 | 冷藏箱 | 有效容积 500L 温度范围 ≤2℃～≥8℃（可调节） 温度精度 ±1℃（温控精度） 温度均匀性 ≤2℃（箱内各点温差） 搁架层数：6层5搁架 是否带加热除雾 支持加热除雾 能效等级：1级 门数： 单门 制冷制热方式： 风冷 功率： 100W 温度 ：数显控制 | 台 | 1
5 | 电子天平 | 1.称量范围：0-220g 2.精度：0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g（可调） 3.重复性：±0.1mg 4.示值误差：±0.1mg 5.线性误差：±0.2mg 6.准确级别：I级 7.稳定时间：2s/4s（可选） 8.称量单位：g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N（可选） 9.秤盘尺寸（mm）：φ85 10.称重模式：称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量 11.数据储存：实时现实称量曲线，自动保存实时称量数据 12.符合GLP规范：具有审计追踪、密码保护、用户管理、权限设置、操作日志等功能 13.辅助功能：电子水平泡、静电消除组件 14.校准方式：内部校准 15.电源：220V/50Hz 16.采用6.8英寸全彩液晶触摸屏，界面简洁直观，操作流畅便捷，尽显科技美学。 17.本系列电子天平采用独特的高性能单片微处理器系统，确保称量结果的高准确性和稳定性。 18.快捷的图标菜单导航，具备审计追踪、用户管理、权限设置、操作日志、多屏互联等多种功能。 19.配备蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口，可连接打印机、PC、APP、U盘、微信小程序，实现数据实时打印、备份和传输。（提供厂家截图佐证） 20.静电消除组件：可生成正负离子，消除样品或去皮容器静电，且不会在称量室内产生任何空气扰动，确保称量结果的准确性和稳定性‌。 21.内置多种称量模式及功能：称重、计数、百分比、检重、密度称量、动物称量、负载提醒、全量程去皮、零点跟踪，支持多种称量单位（g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N）等附件功能。 22.可根据用户不同需求设置称量速度：快速2s，慢速4s，称量数据可周期性保存，自动生成样品变化曲线。（提供设置界面截图佐证） 23.通过物联网平台即可全局、整体的对所有仪器进行集中监控、统一管理、统一调度，同时满足用户对数据分析的可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。（提供拍摄图片佐证） 24.具有辅助电子水平泡，支持自动标定水平，无需手动调节水平，若天平处于非水平状态，可根据屏幕提示调整水平调节旋钮，天平处于水平状态，则旋钮消失，有效提升工作效率和称量结果的准确性。 | 台 | 1
6 | pH计 | 1.仪器级别 0.01级 2.mV 范围 ：(-1999～1999)mV 、最小分辨率： 1 mV、电子单元示值误差：±0.1%FS 3.pH 范围：(-2.00～18.00)pH、最小分辨率：0.01pH、 电子单元示值误差：±0.01pH 4.电源 电源适配器(输入：AC100~240V，输出：DC9V) 5.尺寸(mm)，重量(kg) 242×195×68，0.9 6.包装尺寸(mm)，毛重(kg) 350×280×220，2.0 7.6.0英寸高清液晶显示，按键操作 8.支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 9.支持IP54防护等级 10.标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 | 台 | 1
7 | 超纯水机 | 超纯水水质参数： 4.1电阻率(25℃)：≥18.2 MΩ.cm 4.2TOC：≤2 ppb 4.3微粒<1 /ml (>0.2μm) 4.4细菌<0.01 CFU/ml RO纯水水质： 4.5无机离子截留率：98%-99%(使用新RO膜时) 4.6可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton) 4.7微粒及细菌去除率>99% 7.1质保期：24个月（过滤耗材除外）； 7.2★标配配置：主机-1台，纯化柱-1套， | 台 | 1
8 | 恒温摇床 | 1.温度：RT+5℃-60℃； 2.容积大小：不低于22升； 3.温度均匀性： ≤±1℃（37℃时）； 4.转速范围：30-400RPM 5.摆振幅度：20mm 6.振荡方式：回旋式 ★7.最大装载量：装瓶数量不低于250ml×7支或100ml×12支或50ml×16支； 8.LCD大液晶屏显示，多参数显示和监控，人机交互操作便捷； ★9.单轴平衡驱动采用独特的平行四边形动态平衡的驱动构造，几乎没有任何机械摩擦和机械损耗，运行无噪音(＜45db)，无偏差、耗能少、协调性好，适合长时间运行； ★10.采用进口双列轴承，提供进口原产地证明，具有负载大，运行稳定，寿命长特点； ★11.内腔材料采用304优质镜面全不锈钢 12.一次成型钢化热弯玻璃门，隔热性能好，很好观察内部摇瓶 13.主机外壳采用ABS特种塑料箱体，防腐蚀不生锈 ★14.机械核心部件均采用模具成型球墨铸铁材质，精加工而成，稳定性好使用寿命长； 15.温度编辑程序：不低于8段曲线编辑功能，定时范围的上限不低于999小时； 16.外部尺寸（宽*深*高）：460*410*455mm 17.内部尺寸（宽*深*高）：330*305*215mm 18.摇板尺寸（宽*深*高）：260*260mm 19.净重：约46KG（单台） 20.电源电压：220V±10%，50/60Hz 21.生产企业需通过ISO9001质量管理体系和CE认证 | 台 | 1
9 | 电热鼓风干燥箱 | 1.风循环方式：双风道强制对流 2.使用温度范围：RT+10-300℃ 3.温度分辨率：≥0.1℃ 4.温度波动度：±1℃ 5.温度分布精度：±2.5% 6.内装：优质不锈钢板 镜面不锈钢工作室 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 8.保温层：优质岩棉板（带CE认证） 9.加热器：镍铬合金加热丝 10.额定功率：≥3.0kw 11.排气口内径：≥28mm (背部) 12.温度控制方式：液晶双列PID 13.温度设定方式：轻触四按键设定 14.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示： 位数码下位显示 15.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 16.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 18.传感器：双Pt100传感器 19.安全装置: 高精度数显式独立可调限温器，超温声光报警，为产品提供双重安全保障 20.隔板可调层数: 17 21.隔板间距: 40mm 22.电源:(50/60HZ)额定电流 AC220V/13.6A 23.可扩展配置: 隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、无线短信报警系统、U盘数据存储 24.控温仪液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕上显示 25.风速：≥4档3速调速式风机 26.独立超温保护系统：工作室内温度超过仪表设定报警值时，切断主电源回路，保证整机处于断电状态 | 台 | 1
10 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌有效容积 50L 2.设计压力 0.3MPa 3.设计温度 150℃ 4.最高工作压力 0.25MPa 5.最高工作温度 138℃ 6.热均匀度 ≤±1℃ 7.计时控制范围 0～99min或0-99hour59min 8.压力温度控制范围 105～134℃ 9.功率 / 电源电压 2*1.5KW /AC220V.50Hz 10.产品特性 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥（选装）、报警自动功能 11.安全特能 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能 12.外形尺寸 520×490×1150 (mm) 13.运输体积 580×580×1280 (mm) 14.重量 毛重97Kg, 净重78Kg | 台 | 1
11 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌有效容积 75L 2.设计压力 0.3MPa 3.设计温度 150℃ 4.最高工作压力 0.25MPa 5.最高工作温度 138℃ 6.热均匀度 ≤±1℃ 7.计时控制范围 0～99min或0-99hour59min 8.压力温度控制范围 105～134℃ 9.功率 / 电源电压 2*1.5KW /AC220V.50Hz 10.产品特性 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥（选装）、报警自动功能 11.安全特能 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能 ◆整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。 ●手轮平移式快开门结构，自涨式密封，盖子装有防烫罩 ◆液晶显示工作状态,触摸式按键，器械、敷料、液体为固定模式，自定义可自由设置。 ●安全可靠全自动程序操作控制全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制，无须监管，使用方便： ●设有计时显示，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。 ◆设有灭菌室内冷空气自动泄出装置，确保灭菌效果。 ◆密封门没有关闭程序不能启动，一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全，开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能； ●.断水保护控制，在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。 ●本机电加热元件为浸入式电热管，热效率高，电源电压为AC220V，使用时应可靠接地。 装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。 ●超温，超压自动保护功能，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。 ●灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机。 ●配有不锈钢内桶或（网篮） ●可选配干燥系统。 | 台 | 1
12 | 超净工作台 | 1.垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1400mm 2.风速范围：0.28-0.36m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； 3.工作台面采用304不锈钢材质，耐用易清洁； 4.采用整体式HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级：ISO 5级； 5.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长主过滤器使用寿命； 6.5°倾斜角设计的钢化玻璃门，升降操作舒适，操作方便 7.玻璃门采用配重块升降方式，非卷簧式，单手轻松升降玻璃门 8.标配玻璃门锁，方便设备管理。 9.预留有标准电源插座。 10.标配移动脚轮,搬运方便。 | 台 | 6
13 | 酒精灯 | 1.耐高温 耐低温 2.抗冲击性好 3.经久耐用 4.通常耐受 200-300℃高温 5.酒精灯250m1 | 个 | 6
14 | 无菌操作工具 | 解剖刀：刀柄130mm， 配11号刀片，刀身为亚光处理， 直镊子：尖端0.15mm，全长120mm，958， 弯镊子：45弯头，尖端0.15mm，120mm， 接种针：L型，针长50mm，柄长120mm， 接种环：环径2mm，环量1pL，柄长200mm， 工具支架：6孔位，可高压灭菌，180X50X40mm；标准套装 | 套 | 1
15 | 接种灭菌器 | 1.加热芯口径:36mm 2.输入电压:AC220V 3.温度:0-330°C 4.频率 50 OHZ 5.平均功耗 32W 6.净重 2KG 7.外形尺寸:180*100*200mm | 台 | 1
16 | 光照培养箱 | 1.≥7.0寸真彩触摸屏液晶显示，≥30段程序控制，反复步移，阶梯定值运行，定时运行； 2.辅助菜单，实现超温报警、偏差修正、菜单锁定； 3.涡轮离心强制送风，温度更均匀； 4.内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转； 5.回路自诊断，传感器故障报警，上下限过温报警； 6.独立数显温度设置限温控制器，独立数显计时器功能； 7.安全装置：超温报警、回路自诊断、超温将自动切断加热、长期欠温切断制冷系统、菜单按键锁定、过升防止、过载保护、断电保护保护样品； 8.方式：强制对流 后置微孔板前送风； 9.温度范围：无光照：低温≦0℃，高温≥65℃；有光照：低温≤10℃，高温≥65℃； 10.温度分辨率：≥0.1℃； 11.温度波动度：±1℃； 12.温度分布精度：±1.0℃； 13.光照度：≥0-30000LX分多级可调； 14.工作室：SUS304不锈钢板； 15.外壳：冷轧钢板，表面静电喷涂； 16.保温层：聚氨酯； 17.光照隔板：≥四层全光谱LED灯板； 18.加热器：不锈钢≥2.0KW加热器； 19.除霜构造：双蒸发器； 20.制冷剂：R134A； 21.除霜构造：自动； 22.充气端口：充气端口接口外径≥10mm； 23.定时器：0-99.9h*30（带定时等待功能）； 24.传感器：升温10℃时电阻≥100Ω； 25.功能：预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出、偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜； 26.内尺寸（宽*深*高）：630*580*960mm； 27.隔板层数：≥19层； 28.隔板间距：≥50mm； 29.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/5.0A； 30.可升级配置：光照隔板、USB通讯接口及上位机软件、打印机、无线短信报警、二氧化碳浓度控制。 | 台 | 1
17 | 培养架 | 1.10层，层高20cm， 2.LED植物灯， 2.光照强度3000-5000lux, 3.定时：16段24小时 4.1300*500*2000mm | 个 | 15